	[image: image1.jpg]AM{O Web des1gn





	S.C. ANJO WEB DESIGN S.R.L.

J40/4720/08.04.2009

CUI 25419951

Şos. Mihai Bravu, Nr 6, Bl P23-P24, Sc A, Et 4, Ap 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325



Termometru cu voce în limba engleză
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le putea consulta ulterior.

Descriere generală
Termometrul are următoarele caracteristici:
Măsoară temperatura exactă în 60 de secunde;
Este prevăzut cu o sondă flexibilă, care face ca măsurarea temperaturii să fie foarte sigură şi confortabilă;
Temperatura este citită automat de o voce feminină;

Este prevăzut cu un buton de voce (etichetat „Talking”) care permite redarea audio a temperaturii de căte ori doriţi;

Are aceeaşi acurateţe ca şi un termometru medical clasic;

Memorează ultima valoare de temperatură înregistrată;
Se închide automat după 3 minute din momentul în care nu mai este folosit;

Poate citi atât în grade Celsius, cât şi în grade Fahrenheit, la alegere;

Este prevăzut cu un indicator pentru baterie în curs de descărcare.

Orientare
Termometrul  vine cu o teacă de protecţie peste sondă. Pentru a putea măsura temperatura, trageţi termometrul din teaca protectoare.

Aparatul este prevăzut cu două butoane. Butonul cel mai apropiat de sondă este butonul de pornire, etichetat “Power”, care permite şi schimbarea unităţii de măsură din grade Celsius în grade Fahrenheit şi reciproc. Butonul din capătul opus sondei este butonul de voce, etichetat “Talking”, care permite repetarea temperaturii citite automat şi afişate pe display.

La livrare, ecranul LCD al termometrului este protejat de o etichetă adezivă, pe care este inscripţionat “37.0 grade C”. Îndepărtaţi această etichetă pentru a putea vedea ecranul.
Măsurarea temperaturii
1. Apăsaţi butonul de pornire (Power) pentru a porni aparatul. Aparatul ţiuie de două ori, spune “Ready” şi este gata pentru a începe măsurarea temperaturii.
2. Plasaţi termometrul în gură, la subsoară sau rectal, asigurând un contact cât mai bun cu sonda termometrului, pentru a vă asigura obţinerea unui rezultat corect şi valabil. Dacă termometrul nu este plasat corect (nu este pus bine în contact cu corpul), va anunţa „Error”.
3. Pe parcursul măsurătorii, termometrul ţiuie la fiecare 5 secunde.

4. Când se atinge valoarea finală a temperaturii, termometrul va anuţa vocal temperatura, va ţiui şi va repeta valoarea. Puteţi reasculta valoarea de câte ori doriţi apăsând butonul de voce.

5. Apăsaţi butonul Power pentru a închide termometrul. În cazul în care nu este folosit şi nu apăsaţi butonul Power, termometrul se va închide automat după 3 minute.

Schimbarea unităţii de măsură
Ţineţi apăsat pe butonul de pornire (Power) pentru a schimba unitatea de măsură din grade Celsius în grade Fahrenheit şi invers.

Metode de măsurare a temperaturii
Măsurarea orală a temperaturii (temperatura normală medie 37 grade Celsius)

Aşezaţi sonda termometrului sub limbă. Vârful sondei trebuie să fie în contact cu baza limbii. Menţineţi termometrul în această poziţie, cu gura închisă. Nu mişcaţi termometrul în timpul măsurătorii.
Măsurarea axilară a temperatuii (temperatura normală medie 36.7 grade Celsius)

Metodă alternativă, utilizată pentru copii şi bebeluşi.

Plasaţi termometrul la subsoară, cu vârful îndreptat în sus. Ţineţi braţul fix, pentru a nu permite alunecarea termometrului.

Măsurarea rectală a temperaturii (temperatura normală medie 37.6 grade Celsius)

Ungeţi vârful sondei cu orice tip de cremă solubilă în apă. Nu folosiţi vaselină.

Persoana căreia i se măsoară temperatura va sta culcată pe o parte, cu genunchii uşor îndoiţi. Introduceţi uşor vârful termometrului în rect, pe o distanţă de aproximativ un centimetru. Dacă întâmpinaţi rezistenţă, opriţi-vă.

Curăţarea termometrului
Curăţaşi termometrul cu o lavetă din material textil îmbibată în alcool izopropilic sau apă. NU scufundaţi termometrul în apă sau alcool.

Sau

Spălaţi termometrul, sub nivelul difuzorului cu apă călduţă şi săpun şi uscaţi-l înainte şi după fiecare utilizare.

Înlocuirea bateriilor
Dacă sunetul este slab, distorsionat sau cifrele nu se mai văd bine pe ecran, este necesar să schimbaţi bateriile. Pentru a înlocui bateriile, urmaţi paşii de mai jos:

1. Desfaceţi şurubul care ţine capacul compartimentului de baterie cu o şurubelniţă mică, în cruce, apoi scoateţi capacul.
2. Scoateţi bateriile vechi şi înlocuiţi-le cu două baterii AG13 (baterii-buton alacaline de 1.5V) cu polul pozitiv în sus.

3. Puneţi la loc capacul compartimentului de baterie şi prindeţi şurubul.
Specificaţii tehnice
Sursă de alimentare: 2 baterii AG13 (1.5 V Alkaline)

Senzor de temperatură: termistor

Rezoluţie: 0,1 grade Celsius

Acurateţe: plus sau minus 0,1 grade Celsius

Plaja de măsurare: 32 – 43 grade Celsius (sub 32 pe ecran se afişează L, peste 43 se afişează H)

Garanţie

Perioada de garanţie a produsului este de 12 luni de la data cumpărării.

Garanţia se acordă conform legislaţiei române în vigoare la data cumpărării, se aplică numai dacă produsul este folosit corespunzător (în concordanţă cu instrucţiunile de folosire) şi este valabilă numai însoţită de factura de cumparare şi certificatul de garanţie, ambele în original.
Garanţia nu include bateriile.

Produsul nu conţine componente pentru care se poate face service. În cazul defectării produsului în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, acesta va fi înlocuit gratuit de către SC ANJO WEB DESIGN SRL. 

Garanţia este anulată în cazul în care defectarea produsului survine ca urmare a utilizării incorecte a acestuia de către client (lovire, zgâriere, expunere la temperaturi extreme, păstrare în condiţii necorespunzătoare, utilizare în alte moduri decât cele prevăzute în manualul de utilizare, utilizarea unor baterii necorespunzătoare).

În cazul defectării produsului, cumpărătorul va trebui să se prezinte la sediul SC ANJO WEB DESIGN cu produsul, certificatul de garanţie şi factura de cumpărare. În cazul în care clientul nu domiciliază în Bucureşti, va anunţa telefonic SC ANJO WEB DESIGN SRL la numărul de telefon prevăzut în prezentul contract şi va trimite către SC ANJO WEB DESIGN SRL produsul, însoţit de certificatul de garanţie şi factura de cumpărare, printr-un curier rapid (Fan Courier, Cargus, DHL etc – exclus Poşta Română). Taxele de transport vor fi achitate de SC ANJO WEB DESIGN la primirea coletului.

Garanţia furnizată nu afectează drepturile consumatorului garantate prin legislaţia aplicabilă în vigoare (legea 449/2003; OG 21/1992).
Contact SC Anjo Web Design SRL
Adresă: Şoseaua Mihai Bravu, Numărul 6, Bloc P23-P24, Sc A, Etaj 4, Apartament 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325
E-mail: comenzi@anjo.ro
Telefon: 0722925023, 0755167810
[image: image1.jpg]

